Хроматограф газовый портативный "Хроматэк - Газохром 2000"

Извещение о готовности
пользователя к проведению пуско-наладочных работ (ПНР)

Уважаемые господа. Для вызова нашего специалиста для ПНР заполните прилагаемую ниже форму и отправьте по факсу (8362) 68-59-16 или E-mail: service@chromatec.ru.

| Кому: ЗАО СКБ «Хроматэк», | От кого: |
| --- | --- |
| Адрес: | 424000 г. Йошкар – Ола, Главпочтамт а/я 84. | Адрес: |  |
| Должность | Зам. ген. директора по производству | Должность |  |
|  |  | Ф. И.О. |  |
| Факс: | (8362) 68-59-16 | Факс: |  |
| Тел: | (8362) 68-59-19 | Тел: |  |

Подготовительные работы для установки комплекса, полученного по договору номер ___________________________ между ЗАО СКБ «Хроматэк» и _______________________ _________________________________________________________полностью завершены.

Выполнены требования (поставить отметки ():

- Питание 220 В (±10%), 50 Гц, подведено и свободно от медленных и резких изменений среднего значения напряжения и импульсных помех.

- Есть все необходимые газы требуемой чистоты, проведены газовые линии, есть все необходимые редукторы, деионизованная вода (5 Мом*см) для генератора водорода.

- Система кондиционирования, влажности и чистоты воздуха соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, а по температуре – в диапазоне от 15 до 35 oC.

- Смеси для проведения градуировки и проба для проведения количественного анализа имеются в наличии.

- Имеется нормативный документ на анализ (ГОСТ, МУК).

- Полный комплект поставки комплекса находится на месте установки.

- Упаковка не нарушена.

- Обеспечена возможность присутствия во время всего периода наладки оператора, который будет работать на приборе.

Просим направить специалиста для проведения ПНР по адресу: ______________________ _____________________________________________________________________________ Организация _________________________________________________________________ Телефон _____________________ Контактные лица ________________________________ _____________________________________________________________________________  Предпочтительная дата прибытия специалиста ____________________________________

Мы признаем, что неполная подготовка с нашей стороны к запуску оборудования может вызвать дополнительные затраты или повторный визит, за которые нам будет выставлен счет для оплаты потраченного инженером времени, транспортных и командировочных расходов и оплаты гостиницы.

Дата_________________		                       Подпись _____________________

М.П.